## Sheet1
序号 | 技术指标 | 具体技术要求
1 | 自动校准亮度曲线 | 显示器可以自动校准亮度曲线，完全符合dicom3.14标准，提供国家知识产权局认可的证明材料
2 | 基本参数 | ≧21.3英寸，点距≤0.2115×0.2115mm，分辨率≧2048×1536，最大亮度≧1000cd/m²，对比度≧1300：1，响应时间≦14ms，可视角度≥178°
3 | 动态校正 | 显示器LUT表可以动态生成，DICOM曲线可以在200-500cd/m2固定亮度下动态调节,提供国家知识产权局认可的证明材料
4 | 亮度均匀性 | 显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡，提供国家知识产权局认可的证明材料
5 | ★色彩 | 色彩≧4.398万亿色(42bit)，提供国家知识产权局认可的证明材料
7 | ★视频输入端口 | DVI-D×1、DP×1，提供产品说明书内显示器接口示意图(并加盖公章)
8 | 观片灯功能 | 显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供国家知识产权局认可的证明材料
9 | ★CCC认证 | 产品获得CCC强制认证，并且3C认证证书上委托人、生产者（制造商）和生产企业名称须完全一致。
10 | ★节能认证 | 产品获得中国节能产品认证，并且节能认证证书上委托人、生产者和生产企业名称须完全一致 。
11 | 医学影像智能检测系统 | 1. 智能化专业显示器质量保证软件，具有医用显示器质量检测、校准和提供书面报告的功能，提供软件功能截图或者照片。 2. 软件设置模块可查看当前色度计的连接状态，并设置当前软件所使用的默认色度计，同时软件还支持连接CA310，CA410，ColorMaster三种色度计，并能显示连接状态。 3. 软件设置模块可设置邮箱信息，启用发送邮件功能，可给设置的发件人在进行完检测或固件升级后发送邮件。 4. 软件设置模块提供≥12个不可变更的标准QC策略库，此类策略只可查看，不支持修改。 5. 软件设置模块可根据内置的标准QC策略库创建自定义策略。 6.报告以不可变更的PDF的格式保存，可在软件设置内修改报告保存路径，支持批量导出报告。 7.提供软件著作权登记证书